Technická specifikace

Obecné požadavky:

- kompletní ovládání a komunikace přístroje v ČJ

- anesteziologický systém i monitor vitálních funkcí od jednoho výrobce se vzájemně propojenou komunikací

- přenositelnost GAS analyzátoru plynů mezi anesteziologickým přístrojem a monitorem vitálních funkcí

- pojízdný přístroj s hlavní pracovní deskou, osvětlení pracovního prostoru a prostoru odpařovačů ovládané stmívačem. Přídavná a sklápěcí pracovní deska. Nastavitelné rameno pro vak ruční ventilaci, rameno pro management kabelů.

- robustní rám přístroje s centrální brzdou a chrániči proti přejetí hadic.

- min. 3 zásuvky pro drobný materiál, z toho alespoň jedna uzamykatelná.

- držák na dvě 10 l tlakové láhve s medicinálními plyny

- napájení 220 až 240 V, 50Hz se záložním akumulátorem na min. 90 min. provozu bez el. sítě, min. tři vestavěné elektrické zásuvky v rámci přístroje

- průtokoměry O2, N2O, AIR na obrazovce ventilátoru, přesné a bezpečné dávkování medicinálních plynů pro LOW-FLOW a MINIMAL-FLOW anestézie. Rozsah průtoku O2 (0; 0,1-15L/min)

- umístění dvou odpařovačů současně, interlock systém

- samostatný výstup čerstvých plynů ovládaný přepínačem, jeho aktivace je hlášena na obrazovce ventilátoru

- speciální vstup na přístroji pro návrat vzorku plynů z GAS modulu do ventilačního okruhu

- samostatný a vestavěný průtokoměr O2 s výstupem

- Pacientský okruh s elektricky vyhřívanými komorami průtoku, snadná demontáž a údržba

- odpařovač na Isofluran s plněním přes adaptér součást dodávky

- autoklávovatelná nádoba absorbéru CO2, její připojení k přístroji pohybem vertikálně, nikoliv otočným konektorem. Odpojený absorbér nesmí způsobit rozpojení okruhu a přerušení provozu

- Systém odtahu plynů do centrálního sání „pasivní“

- broncho-odsavačka, Air ejektor s možností nastavení intenzity sání

- sada příslušenství pro provoz

Parametry ventilátoru anesteziologického přístroje:

- použitelný pro všechny typy a kategorie pacientů

- integrovaný elektronicky řízený ventilátor, pneumatický pohon ventilátoru Air

- systém stojatého vaku ve válci umístěný v zorném poli obsluhy pro snadnou vizuální kontrolu těsnosti systému

- automatické, přístrojem prováděné testování a vyhodnocování testů přístroje včetně testu těsnosti odpařovačů, v urgentním případě možnost přeskočení testů s okamžitým uvedením do provozu

- barevná dotyková obrazovka umístěná na rameni, min. velikost uhlopříčky 38 cm, s multifunkčním mechanickým ovladačem včetně kláves rychlého přístupu.

- Obrazovka s nastavením minimálně 4 profilů pacientů, každý s minimálně 4 typy dalších zobrazení

- kontinuální měření a zobrazování dechových parametrů i při manuální ventilaci

- zobrazení pole průtokoměrů, monitorování 3 grafických průběhů (Tlak, Průtok, CO2) a smyček plicní mechaniky (Pressure/Volume, Flow/Volume, Pressure/Flow)

- pole měřených parametrů, pro zobrazení křivek a spirometrických smyček dechového cyklu, rezistence, compliance,

- kompenzace dechového objemu ve vztahu k průtoku čerstvých plynů a roztažnosti okruhu

- záznam grafických a tabulárních trendů ventilačních parametrů a alarmů min. 24 hod.

- akustické a optické alarmy minimálně pro minutovou ventilaci, dechový objem, inspirační tlak, analýzu plynů, apnoe, stav baterie, výpadek plynů

- dechový objem v rozmezí min. 20-1500 ml, měřitelný od 5ml dechového objemu

- dechová frekvence min. 5 – 100/min.

- min. rozsah tlaků 5 -60 cm H2O

- režimy ventilace: VCV, PCV, SIMV, PSV, Spont, Manual

- volba nastavení I:E v min. rozsahu 2:1 až 1:4

- elektronické nastavení PEEP min. Vyp., 4-30 cm H2O

- integrované hodiny/stopky

- multi-gas modul, systém sidestream, měření Insp. a Exp. hodnot O2 (paramagneticky), N2O, EtCO2, Automatická detekce ISOF, SEVOFL, ENFL, DESF), vyhodnocení MAC/Age

- Pohotovostní režim

- bateriový provoz při výpadku napájecí sítě min. 1,5 hod.

Parametry monitoru životních funkcí pacienta, pro všechny věkové kategorie:

- kompletní ovládání a komunikace přístroje v ČJ

- Nastavení minimálně 4 profilů zobrazení, možnost dokoupení samostatných modulů, (např. hloubky vědomí)

- Monitor vitálních funkcí bude upevněn na rameni současně s displejem ventilátoru

- TFT barevný displej min. 12,1“ se zobrazením min. 6 křivek a 4 digitálních polí současně

- záznam grafických a tabulárních trendů veškerých parametrů za 72 hodin

- EKG dle výběru (3-5 svodové)

- RESP

- 2x IBP

- NIBP s možností měření AUTO/MANUAL

- SpO2

- 2xTEMP

- detekce stimulačního impulzu

- hodnocení ST segmentu, analýza arytmií

- světelné a zvukové alarmy, rozlišené technické alarmy

- napájení 230V

- záložní zdroj (baterie) na min. 5 hodin provozu

- Příjem/Propuštění pacienta

Standardní příslušenství pro provoz monitoru