TECHNICKÁ  SPECIFIKACE

Refraktometr

pro

Nemocnice s poliklinikou Vazební věznice Pankrác

Popis zařízení:

Autorefrakto-kerato-tono-pachymetr

- Objektivní refrakce

- Měřící rozsah:

- Sféra min. -30,00D až +25,00D.

- Cylindr min.+/- 12,00D.

- Osa min. 00 až 1800.

- Minimální průměr zornice: 2mm.

Autokeratometr

- Měřící rozsah:

- Zakřivení rohovky min. 5,00mm až 13,00mm (s rozlišením 0,01mm).

- Refrakční síla min. 25.69D až 67.50D.

- Astigmatismus min. +/- 12,00D.

- Osa 00 až 1800.

Bezkontaktní tonometr

- Celkový měřící rozsah:

- Min. 1 až 60mmHg.

- Měřící rozsahy:

- Korekce IOP(NOT) dle tloušťky rohovky: automatický výpočet.

Bezkontaktní pachymetr

- Měřící rozsah 300 až 800 mikrometrů (1 um krocích).

Doplňková bezkontaktní zařízení

- PD (vzdálenost zornic) : min. 35 až 85 mm (NP PD: 28-80mm; WD:40mm).

- Měření šířky akomodace: min. 0D až 10.00D.

- Automatické zaměřování měřící jednotky: k dispozici ve všech osách X-Z-Z (3D).

- Automatické provádění měření.

- Monitor: 7“ barevný dotykový displej.

- Záznam naměřených hodnot: vestavěná řádková termotiskárna s odřezáváním papíru.

Interfelace: RS-232C (IN/OUT), USB port; LAN.

Napájení: 230V 50Hz.

Další podmínky

- V ceně bude zahrnuto dodání průvodní a provozní dokumentace, balné, doprava, montáž, instalace a zaučení personálu, včetně vystavení osvědčení o zaškolení.