TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY VIDEOENDOSKOPICKÉHO SYSTÉMU

HD VIDEOENDOSKOPICKÝ SYSTÉM s VIDEOKOLONOSKOPEM se ŠIROKÝM PRACOVNÍM KANÁLEM, VIDEOGASTROSKOPEM s water jet OPLACHOVÝM KANÁLEM, TERAPEUTICKÝM HD VIDEOBRONCHOSKOPEM,

HD VIDEOPROCESOREM s XENONOVÝM ZDROJEM SVĚTLA,

HD MONITOREM, ELEKTROKOAGULAČNÍ JEDNOTKOU a PŘÍSLUŠENSTVÍM

pro endoskopickou ambulanci

Nemocnice s poliklinikou Vazební věznice Pankrác

VIDEOPROCESOR

musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:

- použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem s vysokým rozlišením (nativní High Definition) a kompatibilní s nabízenými videoendoskopy

- upravit bílé světlo pomocí softwarových algoritmů / a/ nebo hardwarovou filtrací tak, aby byl získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti k lokalizaci drobných slizničních změn

- podpora softwarových funkcí k lokalizaci a demarkaci podezřelých plochých slizničních lezí od zdravé tkáně i v bílém, barevně neupraveném světle

- digitální DVI výstup na HD monitor

- minimálně 2-násobné digitální elektronické zvětšení obrazu (ZOOM 2x)

- podpora různého nastavení kontrastu obrazu minimálně ve 3 modech

- podpora různého nastavení ostrosti kontur obrazu minimálně ve 3 modech

- podpora funkce redukce obrazového šumu minimálně ve 3 modech

- automatické řízení jasu čipu

- podpora výběru nejostřejšího snímku z bufferu při zmrazování obrazu (freeze scan)

- podpora rotace obrazu o 180°

- podpora lepší vizualizace vzdálenějších tmavších objektů bez posunu endoskopu

(dynamic range – zvýšení dynamického rozsahu) minimálně ve 3 modech

- identifikace používaného endoskopu na monitoru

- přenos obrazových dat do ambulantního PC a nemocniční sítě (LAN Ethernet konektor)

- integrovaná archivace statických obrázků ve vysokém High Definition rozlišení přes

minimálně 2x USB flash

-    provozní a funkční kompatibilita se stávajícím optickým gastroskopem na pracovišti

ZDROJ STUDENÉHO  SVĚTLA

musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:

-    integrovaný ve videoprocesoru nebo samostatná jednotka

- použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem s vysokým rozlišením (nativní High Definition) a kompatibilní s nabízenými videoendoskopy

- požadováno co nejjednodušší provozní napojení endoskopů do videosystému, a to pouze jediným, plně digitálním a vodotěsným kabelem a konektorem, bez dalšího přídavného kabelu či konektoru, tzv. One Touch Connection (OTC), z důvodu provozní jednoduchosti, odolnosti a bezpečnosti proti zatopení přístroje při očistě

- automatické uložení předchozího nastavení funkcí

- upravit bílé světlo pomocí softwarových algoritmů a / nebo hardwarové filtrace tak, aby byl získán obraz s dobře odlišitelnými úrovněmi sliznice se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti k lokalizaci drobných slizničních změn

- podpora softwarových funkcí k lokalizaci a demarkaci podezřelých plochých slizničních lezí od zdravé tkáně i v bílém, barevně neupraveném světle

- hlavní vyšetřovací lampa – minimálně 150W xenon

- průměrná životnost lampy – minimálně 500 provozních hodin

- záložní lampa LED nebo halogen

- nastavení jasu a barev minimálně v 11 krocích

-    provozní a funkční kompatibilita se stávajícím optickým gastroskopem na pracovišti

VIDEOKOLONOSKOP  musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:

- s CCD barevným videočipem s vysokým rozlišením obrazu pro diagnostiku a terapii dolního GIT a kompatibilní s nabízeným videoprocesorem

- podpora upravit softwarovými algoritmy a / nebo hardwarovou filtrací bílé světlo tak, aby byl získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti k lokalizaci drobných slizničních změn

- připojení a komunikace videokolonoskopu s nabízeným videosystémem je požadována co nejjednodušší, plně digitální, ve vodotěsném provedení, a to pouze jediným kabelem a konektorem přes zdroj světla, tzv. One-Touch Connection (OTC) bez dalšího přídatného kabelu a konektoru, z důvodu provozní jednoduchosti, odolnosti a bezpečnosti proti zatopení přístroje při očistě

Požadované parametry:

optický systém:          - zorné pole minimálně 140°

- směr pohledu – přímý pohled

-  hloubka ostrosti maximálně 3-100mm

zaváděcí tubus:          - zevní průměr tubusu maximálně 13,2mm

- pracovní délka minimálně 1500 mm

-  odstupňovaná nebo nastavitelná tuhost

-  water-jet oplachový kanál

pracovní kanál:          -  požadovaný vnitřní průměr minimálně 3,8mm

ohybová část:             rozsah angulace distálního konce

-  nahoru minimálně 180°

-  dolů minimálně     180°

-  vpravo minimálně 160°

- vlevo minimálně   160°

VIDEOGASTROSKOP s OPLACHOVÝM WATER-JET KANÁLEM

musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:

- s CCD barevným videočipem s vysokým rozlišením obrazu  pro diagnostiku a terapii horního GIT a kompatibilní s nabízeným videoprocesorem

- podpora upravit softwarovými algoritmy a / nebo / hardwarovou filtrací bílé světlo tak, aby byl získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti k lokalizaci drobných slizničních změn

- připojení a komunikace videogastroskopu s nabízeným videosystémem je požadována co nejjednodušší, plně digitální, ve vodotěsném provedení, a to pouze jediným kabelem a konektorem přes zdroj světla, tzv. One-Touch Connection (OTC) bez dalšího přídatného kabelu a konektoru, z důvodu provozní jednoduchosti, odolnosti a bezpečnosti proti zatopení přístroje při očistě

Požadované parametry:

optický systém:          -  zorné pole minimálně 140°

-  směr pohledu – přímý pohled

-  hloubka ostrosti  maximálně 4-100mm

zaváděcí tubus:          -  zevní průměr tubusu maximálně 9,8mm

-  pracovní délka minimálně 1050 mm

-  průměr pracovního kanálu minimálně 2,8mm

-  oplachový water-jet přídatný kanál požadován

pracovní kanál:          -  požadovaný vnitřní průměr minimálně 2,8mm

ohybová část:             rozsah angulace

-  nahoru minimálně  210°

-  dolů minimálně      120°

-  vpravo minimálně  120°

-  vlevo minimálně    120°

TERAPEUTICKÝ VIDEOBRONCHOSKOP

musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:

- s CCD barevným videočipem s vysokým rozlišením obrazu (High Definition) pro diagnostiku a terapii plicního stromu a kompatibilní s nabízeným videoprocesorem

- podpora upravit softwarovými algoritmy a / nebo / hardwarovou filtrací bílé světlo tak, aby byl získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti k lokalizaci drobných slizničních změn

- připojení a komunikace videobronchoskopu s nabízeným videosystémem je požadována co nejjednodušší, plně digitální, ve vodotěsném provedení, a to pouze jediným kabelem a konektorem přes zdroj světla, tzv. One-Touch Connection (OTC) bez dalšího přídatného kabelu a konektoru, z důvodu provozní jednoduchosti, odolnosti a bezpečnosti proti zatopení přístroje při očistě

Požadované parametry:

optický systém:          -  zorné pole minimálně 120°

-  směr pohledu – přímý pohled

-  hloubka ostrosti  maximálně 3-100mm

zaváděcí tubus:          -  zevní průměr tubusu maximálně 6,4mm

-  zevní průměr distálního konce maximálně 6,1mm

-  pracovní délka minimálně 600 mm

pracovní kanál:          -  požadovaný vnitřní průměr minimálně 2,8mm

ohybová část:             rozsah angulace

-  nahoru minimálně  180°

-  dolů minimálně      130°

HD MEDICÍNSKÝ LCD MONITOR

musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:

- musí zajišťovat barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného

endoskopického výkonu

- úhlopříčka minimálně 26“

- rozlišení obrazu  minimálně 1920x1080 (Full HD)

- certifikace MDE

- digitální vstup DVI kompatibilní s videoprocesorem

- antireflexní úprava obrazovky

POJÍZDNÝ ENDOSKOPICKÝ VOZÍK

musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:

- mobilní, 5 polic, minimálně jedna výsuvná pro klávesnici

- integrovaná příprava elektroinstalace s napojením všech dodávaných spotřebičů a jednou přívodní šňůrou

- polohovatelné rameno pro dodaný monitor

- držák pro dva endoskopy

- otočná kolečka, přední brzděná s aretací

- omyvatelný povrch

ELEKTROKOAGULAČNÍ JEDNOTKA

musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:

- plná kompatibilita s dodaným systémem

- monopolární i bipolární výstup

- řezací proud čistý s výkonem minimálně 120W / 300ohm,

- smíšený proud s výkonem minimálně 120W /300 ohm

- soft koagulační proud s výkonem minimálně 120W / 50ohm

- forced koagulační proud s výkonem minimálně 120W / 300 ohm

- bipolární proud s výkonem minimálně 120W/50 ohm

- základní pracovní frekvence jednotky 330 kHz

- ovládání dvojitým nožním pedálem jako součást dodávky

- samotest kontroly bezpečnostního okruhu neutrální elektrody

- neutrální elektroda pro vícenásobné použití (v případě jednorázových elektrod je součástí dodávky balení 100ks elektrod)

OPLACHOVÁ PERISTALTICKÁ PUMPA

musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:

- možnost připojení na oplachový water-jet kanál a pracovní kanál endoskopu

- ovládání na endoskopu nebo nožním spínačem, který je součástí dodávky

- průtok minimálně 300ml/min oplachovým kanálem endoskopu

- průtok minimálně 500ml/min pracovním kanálem endoskopu

- 10ks náhradních oplachových hadicových setů jako součást dodávky