Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

tel. 244 024 502, fax. 244 024 530,

IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423,

bankovní spojení  ČNB Praha 1, č.ú. 2901881/0710

Č.j. VS ……………

# Technická specifikace

VE SMYSLU ZÁKONA Č. 22/1997 Sb., O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY (dále jen zákon č. 22/1997 Sb.)

GŘ OZS – P – Pankrác – Dodávka ultrazvukového přístroje

(veřejná zakázka malého rozsahu)

2015

- Technická specifikace

- Ultrazvukový diagnostický přístroj

- Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření

- Přístroj musí být vysoce mobilní, mobilitu bude určovat šíře přístroje do 50 cm a hmotnost do 70kg

- Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 – 18MHz

- Monitor s úhlopříčkou alespoň 19“ typu LCD s vysokou rozlišovací schopností

- Poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech

- Výškově stavitelná poloha ovládacího panelu

- Printer a záznamová zařízení musí být v dosahu rukou sedící obsluhy a musí být ovládány z hlavní klávesnice přístroje

- 3 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond

- Požadovaná zobrazení:

- B-mode na základních frekvencích

- B-mode na harmonických frekvencích

- Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně

- Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení

- PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°

- M-mode, anatomický M-mode

- Barevné dpplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

- Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

- Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

- Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- Přístroj musí mít možnost rozšíření o modul pro vyšetření elasticity zobrazované oblasti (elastografie)

- Možnost připojení laparoskopické sondy

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Automatické měření parametru NT

- Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu – vše v režimu HD ZOOM

- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 4000 snímků

- Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec.

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 500GB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG,  DICOM

- Přístroj musí být vybaven alespoň USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení

- B/W printer s digitálním vstupem

- Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení

Ultrazvukové sondy:

1) Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu 1 – 6 MHz s možností zobrazení na harmonických kmitočtech

2) Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu 6 – 14MHz, (aktivní šíře >50 mm), harmonické zobrazení

3) Transvaginální sonda v rozsahu 3 – 11Hz s možností zobrazení na harmonických kmitočtech