TECHNICKÁ  SPECIFIKACE

ANESTEZIOLOGICKÝ PŘÍSTROJ S MONITOREM

pro operační sál

Nemocnice s poliklinikou Vazební věznice Pankrác

Popis zařízení:

- Ventilační režimy: manuální a spontánní ventilace

- Objemová řízená ventilace(IMV), tlakově řízená ventilace(PCV)

- Dechový objem (TV)min: 20-1500 ml

- Dechová frekvence min: 4-80 /min

- Poměr I:E min. od 2:1 do 1:5

- PEEP elektronicky nastavitelný min:3-20 cm H20

- 2 zdroje kyslíku (zálohový provoz z tlakových láhví)

- Integrovaný odvod anesteziologických plynů

- 2x odpařovač anestetik Isofluran a Sevofluran

- Modulární monitor vitálních funkcí a měření hloubky anestezie

- Monitorace ventilačních parametrů

- Kompletní analýza plynů, měření 02 bezúdržbovým čidlem

- Akustické a optické alarmy chybových stavů

- Jednoduchý testovací režim

- Vozík na přístroj, vč.držáku na 2ks 10l tlakové lahve

- Odvádění přebytečných plynů z pacientského dýchacího systému

- Návrat vzorku plynu z monitoru do okruhu pacienta či odsávání

- Odsávačka s možností nastavení intenzity sání

- Samostatný výstup kyslíku (jako součást přístroje pro kyslíkovou masku a nosní kanylu)

- Minimálně čtyři elektrické zásuvky 220V