## Příloha č. 1b) VZ
Příloha č. 1. Kupní smlouvy č.j.: VS-58491-5/ČJ-2018-802550
DODAVATELEM DEKLAROVANÉ TECHNICKÉ ÚDAJE (Rentgen intraorální dentální s radioviziografií)
Typ nabízeného zařízení | (Uvést konkrétní název – typ nabízeného zařízení) | Specifikace k VZ "Odolov - TRG zubní"
Technický parametr | Požadované parametry zadavatele | garance parametru | Poznámka- upřesnění
Rentgen | Možnost zavěšení na stěnu
Dosah ramene min. 1900 mm
Napájecí napětí 230 V/ 50 – 60 Hz
Automatické nastavení přesných expozozičních parametrů dle náklonu rentgenky
Napětí rentgenky - min. 65 kV
Generátor - vysokofrekvenční řízený mikroprocesorem
Napájení rentgenky - stejnosměrné
Rentgenový zářič - DC
Velikost ohniska max. 0,4 mm
Hmotnost rentgenky do 2,5 kg ± 200g
Příslušenství: držáky senzoru pro zobrazování bitewing, anterior, endodontic a posterior zabezpečující metodu kolmého snímkování.
Radiovoziografie | Kompatibilní se závěsným rentgenem
CMOS senzor s rozměrem 39x25x4,6 mm, tolerance ± 3 mm
Zaoblené rohy senzoru
Možnost dezinfekce v roztoku
Software | Kompatibilita softwaru s počítačovým programem PC Doktor / PC Dent